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[bookmark: _bookmark1]WN-3051差压/压力变送器概述
★ 用途
WN-3051 系列电容式变送器可应用于石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等工业部门，用来 检测流体的差压、压力、液位、界面和密度等参数，与节流孔板配用，还可用于测量流量。它将被测信号 转换成4~20mA.DC，传送给显示、计算、调节或控制等仪表，可组成各种自控系统。
★ 产品特点
●精度高，性能稳定
●二线制，4~20mA 输出。
●采用固体 δ室元件，接插式印刷电路板，抗振性强。
●量程、零点大范围连续可调。
●单向过载保护性能好。
●零部件互换性、通用性好，经久耐用。
●品种规格齐全。
●安装方便，使用场合广泛，户外、防爆、高温和强腐蚀环境均可。 针对 WN-3051 型智能压力/差压变送器还具备以下特点：
●微处理器的使用智能变送器的灵活性增大、功能增强。
●智能电子部件仅由一块线路板组成，优越性更强，可靠性更高。
●就地按键调整零点和量程。
●可更新现成的各种 3051 模拟式变送器为智能变送器。
●符合 HART 协议，可用HART 通讯器与本智能表进行双向通讯而不中断输出信号。
●具有自诊断和远程诊断功能。
●带有 EEPROM，断电后不丢失数据。
★ 鉴于本系列产品设计和工艺的独到之处，还有以下特点：
●按可靠性设计方法，进行元器件和材料选择；成品逐台经过严格的稳定化和补偿处理，保证每台出 厂的产品都优于技术标准，开箱和投运合格率均为 100％。
●制订了高于国内同类产品的技术标准，增设专有项目，按照内控质量指标进行考核和检验，以确使 出厂产品的实际综合精度和稳定性位居国内产品的前列。
●采用新颖结构和特殊工艺及设备，克服了用户反映强烈的远传变送器漏油问题。
●采用动态型面保护设计法，极大地提高了远传装置的过载能力，并改善了温度特性和精度。
●可根据用户使用工艺参数进行耐温设计，保证变送器在额定的高温条件下，稳定可靠地工作。
●应用户的要求，可进行抗真空设计，保证变送器在选定的真空下正常工作。
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★ 结构和工作原理
当过程压力从测量容室的两侧(或一侧)施加到隔离膜片后，经硅油灌充液传至 δ室的中心膜片上，中 心膜片是一个边缘张紧的平膜片，在压力的作用下，产生相应的位移(最大约 0.1mm)，该位移即形成差动 电容变化，并经电子线路板的解调、振荡和放大，转换成二线制的4~20mA.DC 输出信号，输出电流与过 程压力的大小成正比。
●WN-3051 系列智能型变送器工作原理
[image: ]
上图中敏感元件测得的压力信号，通过振荡和解调环节转换成与压力成正比的直流信号，A/D 转换器 将此电流转换成数字信号，其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外，它 还进行传感线性化、重置测量范围、工作单位换算、阻尼、开方、传感器微调等运算，以及诊断和数字通 讯。
D/A 转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号转换为 4~20mA 模拟信号并送到输出回路。
EEPROM 保存所有组态、特性化和数字微调数据，这些数据可用变送器软件修改。数据存贮在 EEPROM 内即使断电也保存完整。
数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(采用HART 协议的控制系统)的连接接口。此线路检测 叠加在 4~20mA 信号上的数字信号，并通过回路传送所需信息。
●3051 系列智能电子部件
采用先进的集成电路及表面贴装(SMT)技术，变送器的电子部件由一块电路板组成。
变送器的微处理器控制 A/D 和 D/A 转换的工作也能完成自诊断及实现数字通讯。
工作时，一个数字压力值被微处理器，并作为数字储存，以确保精密的修正和工程单位的转换。此 外，微处理器也能完成传感器的线性化、量程比、阻尼时间以及其它功能，EEPEOM 存储所有的组态、特 性化及数字微调的参数，存储器为非易失性的，因此，即使断电，所有存储的数据仍能完好保持，以随时 实现智能的通讯。
软件：通过一台 HART 通讯器对 3051 智能变送器进行测试和组态。或者通过任意的支持 HART 通讯 协议的上位系统完成通讯。
HART 协议使用工业标准的 BBLL202 移频键控(FSK)技术，以 1200Hz 或 2200Hz 的数字信号叠加在4~ 20mA 的信号上实现通讯。通讯时频率信号对 4~20mA 的过程信号不产生任何干扰。
自诊断：3051 智能变送器可完成连续地自诊断。如果变送器被检测出故障，则变送器的输出由用 户可选择大于 22mA 或小于 3.8mA 其中一个值，并且任何的 HART 上位机设备均能显示该变送器自诊断的特 殊信息代码。
格式化：格式化功能是在变送器进行初始化设定和对数字电子部件进行维护时使用的，标准的格式 化菜单提供了两个功能：特性化和数字微调。
●特性化：尽管 3051 智能变送器在出厂时就已被特性化处理好，但用户仍可以使用这一功能将现 有的 3051 模拟变送器作一些简单的更新，使它转换为智能型。特性化功能：调节 3051 智能电容式变送器 的电子部件，让它正确地反映传感器的输出。
●本功能允许对变送器的特性进行数字标定，以达到制造厂标定的压力标准值。数字微调包括两种
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独立的操作：
①传感器微调：可以调节数字过程变量的读数，使之精确反映压力输入；
②模拟输出调整：使仪表的数字电流与仪表的4~20mA 模拟输出电流一致。 组态： ●标准组态：除非特别指定，否则将按下列组态供货；
工程单位：KPa；4mA-0KPa；20mA—量程上限值；输出—线性。
●软件标签：空白；软件标签(8 个字符)，除非指明，否则是空白。
●除标准组态参数外，用户还可以指定下表附加的数据。
	描述符
	16 字符
	隔离膜片材料
	类型码信息

	信息
	32 字符
	传感器充液
	类型码信息

	日期
	日月年
	排液/排气
	类型码信息

	阻尼
	秒
	一体化表头
	已安装或没有

	远传膜盒
	特定的信息
	
	

	法兰材质
	类型码信息
	故障报警模式
	高或低

	O 型圈材料
	类型码信息
	参数写保护
	关或开



★ 通用技术性能和参数
●输出信号：4~20MA.DC 二线制(适用于 1151 系列)
二线制4~20mA 直流信号上叠加数字信号，由用户选择线性或开方输出. (适用于 3051
系列)
●供电电源：12~45V.DC(详见负载特性图)
●负载特性：
[image: ]
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最大负载=50X(电源电压-12)
适用于 1151 系列
●电源影响：<0.005%/V
●负载影响： 电源稳定时，无负载影响。
●迁移特性：最大迁移量 100%
最大负迁移量 100%


电源——负载特性
适用于 3051 系列

注：①负迁移量的绝对值，不大于一个工程大气压。
②迁移后的上限或下限绝对值，均不应超过最大测量范围的上限值。
③差压流量变送器迁移会破坏开方特性，故不能进行迁移。
④绝对压力变送器不能进行负迁移。
●阻尼：通常可在 0.2~1.67 秒之间可调，当灌充惰性液或带远传装置时，时间常数会增大。
●启动时间：<2 秒，不需预热
●工作环境：环境温度见第 45 页的表 1
环境湿度 0~100%
●防护特性：防护能力 IPS-65
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)●防爆类型：隔爆型 Exd II BT4-6
本安型 Exia II CT5
●静压影响：DP 类零位误差：对于 14MPa， ±0.1%最大量程限值或±0.25%最大量程限值(量程代号为 3)，在管道压力下通过调零给予校正。HP 类零位误差： ±0.5%最大量程限值，对于 32MPa 在管道压力下通过调零给予校正。
●电磁辐射影响：0.05%最大量程值，接受辐射频率 27~500MHz，试验场强 3V/m。
●指示表(%)： 电流表          标尺长 44.5mm        精度±2% 液晶数显       精度±0.2%
●振动影响：任何方向 200Hz 振动时， ±0.05%/g。
●安装位置：膜片未垂直安装，可能产生小于 0.24KPa 的零点误差，但可通过调零来消除。
●重    量：4.5Kg(包括附件)
3051 系列重量为 3.9Kg(不包括附件)

★ 电容式变送器型谱系列
 (
DP
 
型差压变送器
)
	



差压系列




	
压 力 系 列




	
液 位 系 列





	
远 传 差 压 系 列
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★ 技术性能与指标
 (
●
主要技术性能
)
表 1.主要技术性能一览表

	类型与名称(1)
	测量范围(2)
(KPa)
	精度
	过载压
或静压
(MPa)
	工作温度
	静压 影响(3)
	温度影响(4)
	附 注

	
	
	
	
	环境温度
	介质 温度
	
	环境温度
	介质温度
	

	

3051DP    差压变送器
	0－1.3~7.5 (量程代号 3)
	
0.2
	
5
10
14
	








模拟放大器 －29~93℃

智能或数字
放大器
－30~75℃

带电流表
显示
－29~65℃
	




灌充
硅油
－
40~
104℃
灌充
氟油
0~
71℃
	±0.5％
	±0.3℃% /28℃
	








－
	




(1)测量范围与量程 代号关系:
2 0-0. 125~1.5KPa 3 0- 1.3~7.5KPa    4 0-6.2~37.4KPa
5 0-31. 1~186.8KPa   6 0- 117~689.5KPa    7 0-345~2068KPa     8 0- 1170~6895KPa   9 0-3450~20680KPa 0 0-6895~41370KPa (2)静压影响系指变 送器两侧受到相同压 力作用下,输出信号 产生的变化量,以百 分数来表示.表中为 最大量程下的值,使 用量程时的允差值应 除以量程系数 A(A 为 使用量程与最大量程 的比值).

	
	0－6.2~186.8 (量程代号 4 、5)
	
	
	
	
	±0.25 ％
	

±0.2℃% /28℃
	
	

	
	0－117~689.5 (量程代号 6)
	

0.25
	
	
	
	±0.5％
	
	
	

	3051HP
高静压  差压变送器
	0－6.2~2086  (量程代号 4~7)
	
	25
32
	
	
	
± 1％
	
	
	

	3051DR     微差压变送器
	0－0. 125~1.5
(量程代号 2)
	0.5
	2
5
	
	
	
	±0.5℃% /28℃
	
	

	

3051GP    压力变送器
	
0－1.3~41370 (量程代号 3~0)
	
	≤7MPa
200%
≤21MPa
150%
≤42MPa
125%
	
	
	


－
	

±0.2℃% /28℃
	
	

	3051AP
绝对压力变送
器
	0－6.2~6895  (量程代号 4~8)
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3051LT
法兰式  液位变送器
	0－1.3~689.5 (量程代号 3~6)
	
	
2
5
10  具体静 压由所 选定的 固定装 置类型 和规格 确定。
	
	-40~ 150℃ -30~ 200℃
	


±0.25
％
(量程
3 加
倍)
	


±0.25%
/28℃
(量程 3  加 0.5 倍)
	
±0. 15%/28 ℃ (量程 3 加 0.5 倍)
	

	3051ST
卫生式  液位变送器
	0－6.2~689.5  (量程代号 4~6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3051DP
远传差压
变送器
	0－1.3~689.5  (量程代号 3~6)
	
	
	
	-40~ 150℃ -20~ 250℃ -10~ 300℃
	
	
	±0. 10%/28 ℃ (量程 3 加 0.5 倍)
	

	3051GP
远传压力
变送器
	0－31. 1~
41370
(量程代号 5~0)
	
	
	
	
	
	
	±0. 15% /28℃
	



 (
●
引压连接方式
)
表 2. 引压方式

	量程代号
	引压螺孔中心距(A)
	附注

	
	压力容室间
	椭圆接头间
	


-5-



[image: ]



	2 、3 、4 、5
	2 1/8" (54mm)
	50.8~57.2mm
	1.由于椭圆接头存在偏心，当其翻转 180℃时，椭圆接头间 中心距变化±1/8"以方便与引压管的联接。              2.安装于压力容室上的三阀组，市售仅 54mm 一种，本公司 所配套的专 利产品CHF 平衡阀具有表内所列的三种规格。

	6 、7
	2 3/16" (55.6mm)
	52.4~58.7mm
	

	8
	2 1/4" (57.2mm)
	54~60.3mm
	



★ 典型产品外形尺寸
适用于 DP 、HP 、DP 和 DR 型变送器。
[image: ]
注意：尺寸单位为英寸(毫米)
★ 典型产品装配分解图
适用于 DP 、HP 、DP 和 DR 型变送器。









●引压连接方式
表 4. 引压方式

	选件类型
	代号
	名 称
	示 意 图
	说 明

	




引压附件
	不注
	椭圆接头
	-
	引压孔为椭圆接头内螺 NPT 1/4

	
	

C2
	
M20×1.5 丁字接头
	[image: ]
	
一端压紧在变送器的压力容室或三阀 组上，另一端与引压管Φ14 相焊接。

	
	
C3
	NPT 1/4  外
螺纹接头
	[image: ]
	一端拧入变送器压力容室的内螺纹孔 内，另一端与引压管Φ14 相焊接。

	
接触介质 O 形环
	不注
	氟橡胶
	[image: ]
	在浓酸、强氧化酸、有机溶液中较稳定， 不能用于氨类介质。

	
	W2
	丁腈橡胶
	
	具有良好的耐油性和耐寒性。

	
	W3
	乙烯-丙烯 橡胶
	
	有良好的耐臭氧性。耐气候性，不宜用 于汽油或变压器油中。
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	W4
	氯丁橡胶
	
	抗臭氧和耐油性好，耐中强酸和氨类物 质。

	

输入/输
出
特 性
	不注
	正向特性
	[image: ]
	输出电流与输入压力成正比。

	
	

V1
	

反向特性
	
	1.对 DP、HP 或 DR 用户可先通过正向特 性调准量程，再采用负迁移将无压力输 入时的电流调为 20mA，然后把被测压 力接到低压侧即可实现。
2.对 GP 必须通过制造厂专装配和调试 来实现。

	防 爆
	I
	本安型
	-
	防爆标志 ExiaⅡCT5

	表面处理
	K1
	脱脂处理
	
-
	脱脂后干燥处理

	
	K2
	
	
	用惰性液灌充元件，并经脱脂处理。






	●材料

	表 5.结构材料

	种类
	材料
	附注

	接液膜片
	隔离膜片
	316L 、哈氏合金 C 、蒙耐尔合金、钽
	1 、根据接触介质的种类和腐 蚀性强弱来选取不同的材料。 2 、选用接液膜片材料，其耐 腐性尽可能高于其它部位。

	
	远传膜片
	316L 、哈氏合金 C 、蒙耐尔合金、钽、镍 200 、钛
	

	排气/排液阀
	316 、316L 、哈氏合金 C 、蒙耐尔合金
	

	容室和椭圆接头
	碳钢镀铬、316 、哈氏合金 C 、蒙耐尔合金
	

	










接液“O 形环”
	

氟橡胶
	
	特点：具有优异的耐高温和耐化学介质性能
适用介质：石油基油类、双酯基油、硅酯基 油、硅油、卤化烃类、精制磷酸酯、强酸(浓 磷酸或硝酸)等
工作温度：－29~＋260℃
	

不宜用于氨类介质

	
	

丁腈橡胶
	
	特点：具有良好的耐油性，耐磨损，抗撕裂
及较小的永久变形
适用介质：石油基油、硅油、润滑油、水和 乙二醇等
工作温度：－54~＋150℃
	

	
	

乙丙橡胶
	
	特点：耐热、耐臭氧、耐自然老化、耐各类 极性溶剂及水蒸汽
适用介质：水、水蒸汽、磷酸酯类液压油、 中强酸、碱、酒精、极性化学介质及六氟化 硫等
工作温度：－54~+180℃(水蒸汽中 204℃)
	

	
	

氯丁橡胶
	
	特点：具有优良的抗臭氧、耐天候性、耐油 性和电性能
适用介质：石油基油、氟里昂、中强酸、氨 和硅酯类润滑油
工作温度：－54~+150℃
	

适用于全成氨系统

	电子壳体
	低铜铝合金，经喷塑涂复
	

	表盖上“O 形环”
	丁腈橡胶
	

	安装支架及紧固件
	碳钢镀锌、302 不锈钢
	用于湿热和腐蚀环境时，应选 用不锈钢。

	压力容室联接螺栓
	
	


★ 电气连接
电子壳体的两侧有两个 M20*1.5 内螺纹孔，选择一侧作为电缆的引入口，另一侧用螺塞密封，以防止 尘埃和水气的侵入。对于防爆型产品应严格按产品说明书的要求，处理电缆引入口。
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★ 安装形式
变送器的安装方式有三类：一是借助于多种结构的安装支架(图A~C) ，独立安装于测量对象之外，适用 于 DP 、HP 、DR 、GP 和 AP 型；二是远传装置固定在测量对象上，而变送器主体借助于安装支架进行独 立安装(图 D) ，适用于 DP 型远传差压变送器和 GP 型远传压力变送器；三是无安装支架，变送器与测量 对象联体安装(图 E) ，适用于 LT 和 ST 型液位变送器。
[image: ]
A.板装弯支架.订货代号 B2                 B.管装弯支架.订货代号 B1        C.管装平支架.订货代号 B3

[image: ]
D.管装平支架(B3) ，用于远传变送器安装           E.无安装支架，用于液位变送器联体安装
安装形式图
★ 电路接线



[image: ]
3051 系列智能变送器现场接线图
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变送器输出为二线 4~20mA.DC 信号。
在输出回路可接采样电阻 250Ω±0.1% ，形成 1~5V.DC 电压联络信号，在采样电阻上可并接显示，计 算和调节等仪表(并联仪表的输入阻抗应大于 1MΩ)；也可将电流直接送至 DCS 控制系统的 I/O 插卡。
在 24V.DC 供电时，回路的外接总电阻不得大于600Ω；如远距离传送信号，对非本安防爆场合，可以 将供电电压提升至 45V.DC ，此时的回路总电阻允许 1650Ω。
★ 订货注意事项
●订货时必须按各类产品的型号规格表全面填写，请勿缺项。
●选型时应注明具体的测量范围，包括测量下限(可反映出迁移量大小)和测量上限。给出具体的测量范 围，一是便于制造厂按使用的范围确保各项性能指标；二是减少投运前仪表重新调整的工作量，特别是采 用模拟放大器的变送器，量程变更过大会使零点和输出线性发生较大变化，需要经过多次反复调整，十分 繁琐。
如果用户无法给出具体的测量范围，那么制造厂将按所订该规格最大量程供货。
●当实际使用的测量范围有两种量程代号可选择时(如 0~32KPa 可选用量程代号4 或 5) ，一般情况下 选用测量上限小的量程代号(代号 4) ，因为此时具有较大的量程系数 A ，各项附加误差较小(A 的定义参阅 “主要技术性能一览表”附注[3])；但对于远传变送器，当毛细管长度大于 3 米时，宜选用测量上限高的量 程代号(代号 5)以取得较小的响应时间。
●订购液位或远传差压、压力变送器时，为了使制造厂能参照使用的工艺参数进行技术设计，以期获得 满意的测量效果，烦请提供以下内容的信息。

表 6.  液位、远传变送器订货查询表
[image: ]
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[bookmark: _bookmark2]附录1.金属材料的耐腐蚀性能
★ 概述
变送器与测量介质接触的隔离膜片和远传膜片，是利用金属材料的力学特性，将压力或差压传递给 δ 室的中心膜片，为了减少压力传递过程中的损耗，一般选用厚度小于 0.1mm 的金属材料制成。对薄壁材料 使用在腐蚀环境下，在期望寿命内，既要保持良好的力学弹性，又要不发生腐蚀渗漏，就要选择比其它结 构件耐腐性更强的材料，一般应选择《均匀腐蚀十级标准》规定四级以上材料(即年腐蚀深度小于 0.05mm)。
表 1-1 常用合金纯金属的耐腐蚀性能

	类别
	名称
	耐腐蚀性能
	附注

	合 金
	


316SST
316LSST
	是常用的奥氏体不锈钢。同标准的 302SST 不锈 钢相比较，316SST 和 316LSST 对硫酸、硫化物溶液、 钠及锰的盐溶液、盐酸溶液及磷酸溶液的耐蚀性都优 于 302SST，对醋酸、蚁酸、 甲酸和热碱溶液也具有良 好的耐蚀性。
此类钢的含碳量较低,故焊接后可不进行热处 理,尤其是称为超低碳不锈钢的 316LSST,抗晶间腐蚀 性能优于 316SST，因此耐蚀性能更好。
	

不耐氢氟酸、湿氯气、 盐酸气体，以及碘、溴等的腐 蚀。

	
	


蒙耐尔合金
	

除铂和银以外，是最耐氢氟酸的金属之一。也 可用作氯化物、海水、碱中的防腐材料。
	不耐硝酸、盐酸、高浓 度或沸腾状态的硫酸，也不适 合在酸性铁盐、锡盐等溶液中 使用。在测量介质氢氟酸中进 入的氧量多时，耐蚀性会下降， 在高浓度的氢氧化钠中，耐蚀 性也较差。

	
	
哈氏合金 C 哈氏 C-276
	具有比一般奥氏体不锈钢高得多的耐腐能力。 适于在多种腐蚀性介质的混合液中使用，如能在湿氯 气、干氯气、硝酸(＜50℃)、盐酸、硫酸、磷酸、醋 酸、次氯酸盐、氯化铁、氯化铜、苛性钠、海水和各 种有机酸下工作。
	

	
	
钽
	是具有高度化学稳定性的纯金属。在许多腐蚀 性介质中，如对无机酸、王水、有机酸、氯化物、盐 类、腐蚀性气体等有极强的耐腐性。
	不耐氢氟酸、发烟硫酸、 游离三氧化硫、碘化钾、含氟 离子溶液和高温下的强碱腐  蚀。


注：为了改善纯金属的机械性能，在冶炼过程中，根据需要加入微量的其它金属。

表 1-2.接触介质部分材质的耐腐蚀性能参考表

	分 类
	
介质名称
	浓度 (%)
	温 度
	碳 钢
	316 钢
	哈
氏
C
	蒙 耐 尔
	
钽
	
镍
	
钛
	分 类
	介质名 称
	浓度 (%)
	温 度
	碳 钢
	316 钢
	哈
氏
C
	蒙 耐 尔
	
钽
	
镍
	
钛

	无 机 盐
	


盐酸
	5
	RT
BP
	
	○
○
	[image: ]
○
	○ ○
	●
●
	[image: ]
○
	[image: ]
○
	有 机 盐
	氢氟酸
	5
48
	RT RT
	○
○
	○
○
	○ ○
	●
[image: ]
	○ ○
	
	

	
	
	10
	RT
BP
	
	○
○
	[image: ]
○
	○ ○
	●
●
	[image: ]
○
	[image: ]
○
	
	醋酸
	100
	RT BP
	○
○
	●
●
	● ●
	●
●
	● ●
	
	●
●

	
	
	20
	RT
BP
	
	○
○
	[image: ]
○
	○ ○
	●
●
	○ ○
	[image: ]
○
	
	甲酸
	50
	RT BP
	○
○
	○
○
	● ●
	[image: ]
	● ●
	
	

	
	
	35
	RT
BP
	
	○
○
	[image: ]
○
	○ ○
	●
●
	○ ○
	○ ○
	
	草酸
	10
	RT BP
	○
○
	[image: ]
○
	●
[image: ]
	[image: ]
	●
[image: ]
	○ ○
	○
○

	
	
硫酸
	5
	RT
BP
	
	●
○
	●
[image: ]
	●
[image: ]
	●
●
	○ ○
	○ ○
	
	柠檬酸
	50
	RT BP
	○
○
	●
●
	● ●
	[image: ]
	● ●
	[image: ]
	●
[image: ]

	
	
	10
	RT
BP
	
	○
○
	●
○
	●
[image: ]
	●
●
	○ ○
	○ ○
	碱
	苛性钠
	20
	RT BP
	●
[image: ]
	●
●
	[image: ]
	●
[image: ]
	●
[image: ]
	● ●
	●
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	60
	RT
BP
	○
	○
	●
○
	●
[image: ]
	●
●
	○ ○
	○ ○
	
	
	40
	RT BP
	●
[image: ]
	●
●
	
	●
[image: ]
	○ ○
	● ●
	

	
	
	80
	RT
BP
	[image: ]
○
	○
○
	●
○
	○
	●
[image: ]
	○ ○
	○ ○
	
	苛性钾
	50
	BP
	[image: ]
	●
	[image: ]
	●
	●
	●
	○

	
	
	95
	RT
BP
	[image: ]
○
	●
○
	●
○
	○
	●
○
	○ ○
	○ ○
	



盐
	氯化铁
	30
	RT BP
	○
	○
○
	[image: ]
○
	○
○
	● ●
	○
	●
●

	
	


硝酸
	10
	RT
BP
	○
	●
●
	[image: ]
	○ ○
	●
●
	○ ○
	● ●
	
	氯化钠
	20° 饱和
	RT BP
	●
[image: ]
	[image: ]
○
	●
[image: ]
	
	● ●
	● ●
	●
●

	
	
	30
	RT
BP
	○
	●
●
	[image: ]
○
	○ ○
	●
●
	○ ○
	● ○
	
	氯化铵
	25
	RT BP
	○
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	● ●
	●
[image: ]
	●
●

	
	
	68
	RT
BP
	○
	●
[image: ]
	●
○
	
	●
●
	○ ○
	● ●
	
	氯化钙
	25
	RT BP
	[image: ]
	[image: ]
	
●
	●
●
	● ●
	●
	●
●

	                                                                                                                           
	
	发烟
	RT
	
	
	
	
	●
	○
	○
	
	氯化镁
	42
	RT BP
	
	●
●
	● ●
	[image: ]
	● ●
	
	●
●

	
	


磷酸
	30
	RT
BP
	○
○
	●
[image: ]
	●
●
	○ ○
	●
●
	○ ○
	[image: ]
	硫 化 物
	硫酸铵
	20° 饱和
	RT BP
	
	●
	●
[image: ]
	●
[image: ]
	● ●
	●
	●

	
	
	50
	RT
BP
	○
○
	●
[image: ]
	●
●
	○ ○
	●
●
	○ ○
	
	
	硫化钠
	10
	RT BP
	
	
	● ●
	●
●
	● ●
	
	●
●

	
	
	70
	RT
BP
	○
○
	●
○
	●
[image: ]
	○ ○
	●
●
	○ ○
	
	
	硫酸钠
	50
	RT BP
	[image: ]
	
	
[image: ]
	●
[image: ]
	● ●
	
	

	
	
	85
	RT
BP
	○
○
	●
○
	●
○
	○ ○
	●
●
	○ ○
	
	硝 酸 盐
	硝酸铵
	10
	RT BP
	●
	●
●
	● ●
	○
	● ●
	
	

	
	35%HCL+ 0.5%HNO3
	
	RT
	
	
	
	
	●
	
	
	
	销酸钾
	全部
	RT BP
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	● ●
	
	

	
	90%HSO4+ 10%HNO3
	
	RT
	
	
	
	
	●
	
	
	腐 蚀 气 体
	
氯气
	干
	RT
	[image: ]
	●
	●
	[image: ]
	●
	●
	○

	
	70%HSO4+
30%HNO3
	
	RT
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	湿
	RT
	
	○
	[image: ]
	
	●
	
	●

	
	50%HSO4+
50%HNO3
	
	RT
	
	
	
	
	●
	
	
	
	氯水
	饱和
	RT
	
	○
	[image: ]
	[image: ]
	●
	
	

	
	铬水
	20
	RT
BP
	
	
	●
	
	●
●
	○ ○
	
	
	二氧化 硫
	湿
	RT BP
	
	●
	
	
	●
	[image: ]
	

	
	王水
	HCL3 HNO31
	RT
BP
	
	○
○
	●
○
	
	●
●
	
	
	
	硫化氢
	湿
	RT
	
	●
	
	
	●
	○
	●




- 11-
注：
标记： ●耐蚀性能很好
[bookmark: _bookmark3]符号：RT 室温


[image: ]耐蚀性能一般
BP 沸点


○耐蚀性能差

附录2.CHF型差压安全平衡阀
★ 概述
CHF 型差压安全平衡阀是一种由两个三态截止阀组成的新型平衡阀。它具有操作简易、工作可靠和功 能完善等优点，可取代传统的三阀组平衡阀,与国内外的差压变送器配套使用，广泛用于电力、化工、冶 金、轻纺和科研部门的自控系统。
本产品已于 1998 年七月被授予实用新型专利证书，专利号：ZL96 2 29616.3.
 (
●
产品特点
)
操作使用方便。先进的三态阀构成的双阀组结构，使操作既无程序要求，步骤又减少三分之一。
运行性能可靠。浮动锥阀关闭力矩小，切断可靠性好；双重化密封设计，使高、低压两侧既不易发生 内渗、而造成变送器附加零漂，又不会产生截止阀外漏，污染周围环境。
使用安全性强。启停操作过程中，绝对不会输出单向过载压力，损坏变送器。
适用范围广。可以真正实现接液材料的同质化(包括阀芯) ，以便制成耐不同介质的抗腐产品；安装中心 距具有三种尺寸(含 54mm) ，可满足 1151 电容变送器全系列产品的配套需要。
体积小、重量轻、安装方便、维护工作量少。
 (
●
结构组成
)
CHF 型差压安全平衡阀的结构见图 2.1。
它由阀体、三态截止阀、引压管接头与安装螺栓组成。[image: ]

[image: ]



图 2.1 外形结构和尺寸
★  技术参数







表 2-1

 (
技
术指标
)
工作压力：介质 93℃时，42MPa
介质 250℃时，28MPa
环境温度：-40~93℃
工作介质：液体、气体或蒸汽。
耐蚀性由选用接触介质材料确定。
重    量：约 1.6 公斤
外形尺寸：见图 2.1。
表 2-2.操作示意及说明表

	工况
	示意图
	操作方法
	附注

	


从运行进入停 止状态
	


停止运动
	[image: ]
	

甲、乙两阀先后顺时 针旋到底，呈关闭状 态
	
注意第一个阀未 关牢前，不可去操 作另一个三态阀， 以免造成上游两 管道间形成旁流。

	

从 停 止 进 入 运 行 状 态
	




输出  平衡压力
	

[image: ]
	



甲阀逆时针稍许打 开，转 2 至 3 圈(也 可先操作乙阀)
	当 甲 阀稍许打开 后 ，输入压 力 P 会自动分成二路， 一路直接进入容 室 A，另一路经平 衡通道进入容室 B ，在 A 、B 室灌 满形成相等压力 P  后，就可进行排 气和静压误差的 修正工作。

	
	

隔离高、 低压容室
	[image: ]
	

甲阀继续逆时针旋 转开大，直至到头后 拧紧
	当甲阀开到头后， 反向锥阀将平衡 通道切断，A 、B 两室间被隔离，并 两室保持切断前 压力。
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输出差压 投入运行
	
[image: ]
	


乙阀逆时针全开，直 至到头后反向拧紧
	当乙阀全开并反 向拧紧后，平衡通 道又一次被切断， A 、B 两室被可靠 隔断 ，输入压力 P1 和P2 各自独立 进入容室 A 和 B， 在变送器的敏感 元件上形成差压。


注：开启中， 甲乙两阀无先后顺序要求；旋向符合生活习惯，逆时针为打开，顺时针为关闭。



[bookmark: _bookmark4]WN-3051(DP 、HP 、DR)差压变送器
★ 用途
差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度，然后将其转换成4~20mA.DC 信号输出。
差压变送器包括 DP 型(基型)，HP 型(高静压)和DR 型(微差压)三种类型。以上三类变送器与智能 放大板组合，可构成智能型差压变送器,它可通过符合 HART 协议的手操器相互通讯，进行设定和监控。
HP 型高静压差压变送器是一种适用于石化和电站高压装置的差压变送器，由于其耐压高达 32MPa， 并可承受单向过载压力而不被损坏,因此能可靠地用于高压系统的差压测量。
DR 型微差压变送器可以将微小差压转换成 4~20mA.DC 信号，它采用专门设计的放大线路板和特 殊的温度补偿工艺，性能稳定可靠。它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产 品。
[image: ]
WN-3051 差压变送器
★ 主要技术参数和性能
表 6.主要技术参数

	类型
	量程(KPa)
	精度
	最大过载压力
或静压(MPa)
	静压影响
(%)
	温度影响 (%/28℃)
	附 注

	
	代号
	调整范围
	
	
	
	
	

	


DP
	3
	1.3~7.5
	
0.2
	5
10
14
	±0.5
	±0.3
	1.静压和温度影响的附加误差， 均系在最大量程下的值。
2.DR 型经最大过载压力作用后， 需经重新调零后，才能正常工作。 3.DP 型经最大过载压力作用后， 零点变化为±0.25%。
4.HP 型经最大过载压力作用后， 零点变化量如下：
量程 4 ≤±1%
量程 3、5 ≤±2%
量程 6、7 ≤±5%         5.在量程范围内，量程连续可调。

	
	4
5
	6.2~37.4 31.1~186.8
	
	
	±0.25
	



±0.2
	

	
	6
7
8
	117~689.5 345~2068 1170~6895
	


0.25
	
	
±0.5
	
	

	
HP
	4
5
6
7
	6.2~37.4
31.1~186.8
117~689.5
345~2068
	
	
25
32
	

±1.0
	
	

	DR
	2
	0.05~1.5
	0.5
	2
5
	
	±0.5
	



- 13-



表 7.WN-3051DP 型差压变送器选型表

	WN-3051DP
	差压变送器

	
	
	代号
	测量范围 (KPa)

	
	
	3
	0 - 1.3~7.5

	
	
	4
	0 - 6.2~37.4

	
	
	5
	0 - 31.1~186.8                                                                 

	
	
	6
	0 - 117~689.5

	
	
	7
	0 - 345~2068

	
	
	8
	0 - 1170~6895

	
	
	
	代号
		输出形式                                                                   

	
	
	
	E
	4~20mA.DC 模拟放大器，线性输出

	
	
	
	S
	4~20mA.DC 智能放大器，可选择开方或线性，并采用HART 协议通讯

	
	
	
	
	代号
		 结构材料                               

	
	
	
	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀

	
	
	
	
	1
	碳钢镀铬
	316 不锈钢

	
	
	
	
	2
	316 不锈钢
	316 不锈钢

	
	
	
	
	3
		哈氏合金 C            
		哈氏合金 C                 

	
	
	
	
	4
	蒙耐尔合金
	蒙耐尔合金

	
	
	
	
	
	代号
	隔离膜片

	
	
	
	
	
	2
	316 不锈钢

	
	
	
	
	
	3
	哈氏合金 C

	
	
	
	
	
	4
	蒙耐尔合金

	
	
	
	
	
	5
	钽

	
	
	
	
	
	代号 静压允许值 (MPa)
B 5
C  10
D  14
 (
代号
)灌充液种类
无 低粘度硅油
F 氟油(惰性液，用于制氧系统)
代号                       选用件
M1 不显示
M2 数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示
B1 管装弯支架       (安装管Φ60)
B2 板装弯支架
B3 管装平支架         (安装管Φ60)
D1 排气/排液阀装在容室侧面的上部
D2 排气/排液阀装在容室侧面的下部
不注
C2 M20×1.5 丁字接头
C3 NPT1/4 内螺纹或接头
d  隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6
I  本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	WN3051
	3
	E
	2
	2
	B
	F
	M1
	选型举例
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表 8.WN-3051HP 型高静压差变送器选型表

	WN-3051H P
	高静压差变送器

	
	
	代号
	测量范围 (KPa)

	
	
	4
	0 - 6.2~37.4

	
	
	5
	0 - 31.1~186.8

	
	
	6
	0 - 117~689.5                                                                  

	
	
	7
	0 - 345~2068

	
	
	
	代号
	输出形式

	
	
	
	E
	4~20mA.DC 模拟放大器，线性输出

	
	
	
	S
	4~20mA.DC 智能放大器，可选择开方或线性，并采用HART 协议通讯             

	
	
	
	
	代号
	结构材料

	
	
	
	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀

	
	
	
	
	1
		碳钢镀铬             
		316 不锈钢                

	
	
	
	
	2
	316 不锈钢
	316 不锈钢

	
	
	
	
	
	代号
	隔离膜片

	
	
	
	
	
	2
	316 不锈钢

	
	
	
	
	
	
	代号
		静压允许值 (MPa)                                            

	
	
	
	
	
	
	E
	25

	
	
	
	
	
	
	F
	32

	
	
	
	
	
	
	
	代号
		灌充液种类                       

	
	
	
	
	
	
	
	无
	低粘度硅油

	
	
	
	
	
	
	
	
	代号
	选用件

	
	
	
	
	
	
	
	
	M1
	不显示

	
	
	
	
	
	
	
	
	M2
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示         

	
	
	
	
	
	
	
	
	B1
	管装弯支架       (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	B2
	板装弯支架

	
	
	
	
	
	
	
	
	B3
	管装平支架         (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	不注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	M20×1.5 丁字接头

	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	NPT1/4 内螺纹转活接头

	
	
	
	
	
	
	
	
	d
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6                        

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	WN3051HP
	4
	E
	2
	2
	E
	
	M1
	选型举例
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表 9.WN-3051DR 型微差压变送器选型表

	WN-3051D
R
	微差压变送器

	
	
	代号
	测量范围 (KPa)

	
	
	2
	0 - 0.125 ~ 1.5

	
	
	
	代号
		输出形式                                                                   

	
	
	
	S
	4~20MA.DC 专用智能放大器，并采用HART 协议通讯

	
	
	
	
	代号
	结构材料

	
	
	
	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀

	
	
	
	
		1  
		碳钢镀铬             
		316 不锈钢                

	
	
	
	
	2
	316 不锈钢
	316 不锈钢

	
	
	
	
	
	代号
	隔离膜片

	
	
	
	
	
		2 
		316 不锈钢                                                       

	
	
	
	
	
	
	 (
代号
)
	 (
静
压允许值 (
MPa
)
)

	
	
	
	
	
	
	A
	2

	
	
	
	
	
	
	B
	5

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	灌充液种类                                               

	
	
	
	
	
	
	
	无
	低粘度硅油

	
	
	
	
	
	
	
	
	代号
	选用件

	
	
	
	
	
	
	
	
	M1
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示

	
	
	
	
	
	
	
	
	B1
	管装弯支架       (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	B2
	板装弯支架

	
	
	
	
	
	
	
	
	B3
	管装平支架          (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	不注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	M20×1.5 丁字接头

	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	NPT1/4 内螺纹转活接头

	
	
	
	
	
	
	
	
	d
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WN3051DR  2   S    1   2   A        M1          0~0.4KPa                     选型举例



[bookmark: _bookmark5]WN-3051(GP 、AP)压力变送器
★ 应用
压力变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、负压和绝对压力等参数，然后将其转换成 4~ 20mA.DC 信号输出。
压力变送器包括 GP 型(表压力)和 AP 型(绝对压力)两种类型。GP 和 AP 型与智能放大板组合，可构成 智能型压力变送器，它可通过符合 HART 协议的手操器相互通讯，进行设定和监控。
GP 型压力变送器的δ室，一侧接受被测压力信号，另一侧则与大气压力贯通，因此可用于测量表压力 或负压。
AP 型绝对压力变送器的δ室(结构参见右图)一侧接受被测绝对压力信号，另一侧被封闭成高真空基准 室，它可以测量除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等的绝对压力。
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[image: ]
WN-3051 压力变送器
[image: ]
绝对压力δ室敏感部件
★ 技术参数和性能
表 12.主要技术参数
	类 型
	量程(KPa)
	
精度
	过载压力 (MPa)
	超压影响
(%)
	温度影
响
(%/28℃)
	
附注

	
	代 号
	调整范围
	
	
	
	
	

	



GP
	3
	1.3~7.5 KPa
	







0.25
	


14
	






±0.25
	±0.3
	


1.超压影响和温度影响，均在变  送器最大量程下进行测定。      2.在其它量程下，超压引起的零点 变化，通过零点调整，即可恢复 正常工作。
3.GP 型压力变送器符合技术指标的 工作压力为：
充硅油时：≥3.5KPa.abs
充氟油时：高于大气压力

	
	4
	6.2~37.4KPa
	
	
	
	






±0.2
	

	
	5
	31.1~186.8KPa
	
	
	
	
	

	
	6
	117~689.5 KPa
	
	
	
	
	

	
	7
	345~2068 KPa
	
	
	
	
	

	
	8
	1170~6895 KPa
	
	
	
	
	

	
	9
	3450~20680 KPa
	
	31
	
	
	

	
	0
	6890~41370 KPa
	
	52
	
	
	

	

AP
	4
	6.2~37.4 KPa.abs
	
	

14
	
	
	

	
	5
	31.1~186.8 KPa.abs
	
	
	
	
	

	
	6
	117~689.5 KPa.abs
	
	
	
	
	

	
	7
	345~2068 KPa.abs
	
	
	
	
	

	
	8
	1170~6895 KPa.abs
	
	
	
	
	



★ 压力变送器选型
表 13.WN-3051GP 型压力变送器选型表

	WN-3051G
P
	压力变送器

	
	
	代号
		测量范围 (KPa)                                                                 

	
	
	3
	0 - 1.3~7.5

	
	
	4
	0 - 6.2~37.4

	
	
	5
	0 - 31.1~186.8

	
	
		6 
	0 - 117~689.5                                                                  

	
	
	7
	0 - 345~2068

	
	
	8
	0 - 1170~6895
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	9
	0 - 3450  ~ 20680

	
	
	0
	0 - 6895  ~ 41370

	
	
	
	代号
	输出形式

	
	
	
	E
	4~20mA.DC  模拟放大器，线性输出

	
	
	
	SF
	4~20mA.DC  数字放大器，并带 4 1/2 位数字显示

	
	
	
	S
	4~20mA.DC 智能放大器，并采用HART 协议通讯

	
	
	
	
	代号
		 结构材料                               

	
	
	
	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀

	
	
	
	
	1
	碳钢镀铬
	316 不锈钢

	
	
	
	
		2 
		316 不锈钢           
		316 不锈钢                

	
	
	
	
	3
	哈氏合金 C
	哈氏合金 C

	
	
	
	
	4
	蒙耐尔合金
	蒙耐尔合金

	
	
	
	
	
	代号
	隔离膜片

	
	
	
	
	
		2 
		316 不锈钢                                                       

	
	
	
	
	
	3
	哈氏合金 C

	
	
	
	
	
	4
	蒙耐尔合金

	
	
	
	
	
	5
	钽

	
	
	
	
	
	
	 (
代号
)
	 (
灌
充液种类
)

	
	
	
	
	
	
	无
	低粘度硅油

	
	
	
	
	
	
	F
	氟油(惰性液，用于制氧系统)

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	选用件

	M1
	不显示

		M2 
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示               

	B1
	管装弯支架       (安装管Φ60)

	B2
	板装弯支架

	B3
	管装平支架         (安装管Φ60)

	不注
	

	C2
	M20×1.5 丁字接头

	C3
	NPT1/4 内螺纹转或街头

		d 
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6                             

	I
	本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5




	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	WN3051GP  7   E   2   3   B    F   M1
	选型举例



表 14.WN-3051AP 型绝对压力变送器选型表

	WN-3051A
P
	绝对压力变送器

	
	
	代号
		测量范围 (KPa)                                                                 

	
	
	4
	0 - 6.2~37.4

	
	
	5
	0 - 31.1~186.8

	
	
	6
	0 - 117~689.5

	
	
		7 
	0 - 345~2068                                                                   

	
	
	8
	0 - 1170~6895

	
	
	
	代号
	输出形式

	
	
	
	E
	4~20mA.DC  模拟放大器，线性输出

	
	
	
	SF
	4~20mA.DC  数字放大器，并带 4 1/2 位数字显示

	
	
	
	S
	4~20mA.DC 智能放大器，并采用HART 协议通讯

	
	
	
	
	代号
		 结构材料                               

	
	
	
	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀
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	1
	碳钢镀铬
	316 不锈钢

	
	
	
	
	2
	316 不锈钢
	316 不锈钢

	
	
	
	
	3
	哈氏合金 C
	哈氏合金 C

	
	
	
	
	4
	蒙耐尔合金
	蒙耐尔合金

	
	
	
	
	
	代号
	隔离膜片

	
	
	
	
	
	2
	316 不锈钢

	
	
	
	
	
	3
	哈氏合金 C

	
	
	
	
	
	4
	蒙耐尔合金

	
	
	
	
	
	
	代号
	灌充液种类

	
	
	
	
	
	
	无
	低粘度硅油

	
	
	
	
	
	
	F
	氟油(惰性液，用于制氧系统)

	
	
	
	
	
	
	
	
	代号
	选用件

	
	
	
	
	
	
	
	
	M1
	不显示

	
	
	
	
	
	
	
	
	M2
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示

	
	
	
	
	
	
	
	
	B1
	管装弯支架         (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	B2
	板装弯支架

	
	
	
	
	
	
	
	
	B3
	管装平支架           (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	不注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	M20×1.5 丁字接头

	
	
	
	
	
	
	
	
	C3
	NPT1/4 内螺纹转活接头

	
	
	
	
	
	
	
	
	d
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	本安型，  防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WN3051AP  5   E    1   2   F    B1M1
	选型举例


[bookmark: _bookmark6]WN-3051(LT 、ST)液位变送器
★ 应用
液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触，无 须将正压侧用导压管引出，因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和 密度，然后将其转换成 4~20mA.DC 信号输出。
液位变送器有 LT 型法兰式液位变送器和 ST 型卫生式液位变送器两种，它们与智能放大板组合， 可构成智能型液位变送器，与符合 HART 协议的手操器配合，可以互相通讯，进行设定和监控。
LT 型液位变送器采用标准的法兰进行安装联接；ST 型卫生式液位变送器采用卡箍的形式，进行快 速联接，它与介质接触的表面，经过精细加工和处理，光洁度和清洁度皆符合卫生标准，内部的灌充液是 以不污染介质为标准，选取和注入的，因此可以广泛地应用于食品、饮料和医药等工业部门。
★ 技术参数和性能
表 15.主要技术参数
	类 型
	安 装 方 式
	量程(KPa)
	
精度
	静压和过
载
压力(MPa)
	静压影
响
(％)
	温度影响(％28℃)
	
附注

	
	
	代 号
	调整范围
	
	
	
	环境温度
	介质湿度
	

	



LT
	法 兰 联 接
	

3
4
5
6
	

1.3~7.5
6.2~37.4
31.1~186.8
117~689.5
	



0.25
	2
5
10
具体 工作静
压由法兰
的
形式和
	

±0.25 (量程 3 加倍)
	

±0.25
(量程 3 加
0.5 倍)
	

±0.15
(量程 3 加 0.5
倍)
	1.静压和温度影响， 均是在最大量程下 测得。
2.量程 3 必须配置4" 或 DN100 法兰。    3.液位变送器的负  压
侧，可联接毛细管长
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	规格
而定。
	
	
	
	度 15 英尺(4.5 米)， 安装形式相同的远  传
装置。
4.介质温度
-30~200℃。

	
ST
	卡 箍 联 接
	4
5
6
	6.2~37.4
31.1~186.8
117~689.5
	
	
2
5
	
±0.25
	
±0.25
	
±0.15
	


注：通用技术特性和参数，结构和材料特性、产品外形尺寸以及安装形式，详见第 69 页至第 73 页。
★ 外形尺寸
●LT 型法兰式液位变送器                                                                        
[image: ]

[image: ]
表 16. 法兰联接尺寸表

	法兰规格
	外形尺寸
	安装尺寸
	插入筒尺寸

	代号
	通径
	压力等级
	外径 D
	凸面直径 d
	厚度 A
	凸面高 f
	分布圆 K
	螺孔数 n
	直径 h
	螺栓 f
	直径
B
	凸出长度 L

	2A1
	
2"
	150Lb
	Φ 152
	
Φ92
	23
	






5.5
	Φ 120.6
	4
	

Φ 19
	

M16
	


暂供Φ60
	



0 (0")
50 (2")
100(4")
150(6")
200(8")
250(10")

	2A3
	
	300Lb
	

Φ 165
	
	26
	
	Φ 127
	8
	
	
	
	

	2A6
	
	600Lb
	
	
	31
	
	
	
	
	
	
	

	2D1
	
DN50
	PN10/16 bar
	
	
Φ99
	21
	
	Φ 125
	

4
	
	
	
	

	2D3
	
	PN25/40 bar
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	

	2D6
	
	PN64 bar
	Φ 180
	
	29
	
	Φ 135
	
	Φ23
	M20
	
	

	3A1
	
3"
	150Lb
	Φ 191
	
Φ 127
	27.5
	
	Φ 152.4
	
	Φ 19
	M16
	


Φ77
	

	3A3
	
	300Lb
	Φ210
	
	32.5
	
	Φ 168.3
	

8
	Φ23
	M20
	
	

	3A6
	
	600Lb
	
	
	37.5
	
	
	
	
	
	
	

	3D1
	
DN80
	PN10/16 bar
	Φ200
	
Φ 132
	23
	
	Φ 160
	
	Φ 19
	M16
	
	

	3D3
	
	PN25/40 bar
	
	
	26.5
	
	
	
	
	
	
	

	3D6
	
	PN64 bar
	Φ215
	
	32.5
	
	Φ 170
	
	Φ23
	M20
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	4A1
	
4"
	150Lb
	Φ229
	
Φ 157
	28
	
	Φ 190.5
	
	Φ 19
	M16
	


Φ95
	

	4A3
	
	300Lb
	Φ254
	
	33.5
	
	Φ200
	
	Φ23
	M20
	
	

	4A6
	
	600Lb
	Φ273
	
	43.5
	
	Φ216
	
	Φ25
	M22
	
	

	4D1
	
DN100
	PN10/16 bar
	Φ220
	
Φ 166
	23
	
	Φ 180
	
	Φ 19
	M16
	
	

	4D3
	
	PN25/40 bar
	Φ235
	
	28.5
	
	Φ 190
	
	Φ23
	M20
	
	

	4D6
	
	PN64 bar
	Φ250
	
	34.5
	
	Φ200
	
	Φ27
	M24
	
	


单位：mm

★ ST 型卫生式液位变送器
[image: ]


★ 液位变送器选型
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★ 侧带远传装置的液位变送器
[image: ]
带远传装置法兰式液位变送器


安装示意图

[image: ]
带远传装置卫生式液位变送器




表 17.WN-3051LT 液位变送器选型表

	WN-3051LT
	法兰式液位变送器

	
	
	代号
	测量范围 (KPa)

	
	
	3
	0 – 1.3~7.5(注：量程代号为 3 时，宜配用通径 4"或 DN100 法兰。)

	
	
	4
	0 - 6.2~37.4

	
	
	5
	0 - 31.1~186.8

	
	
	6
	0 - 117~689.5

	
	
	
	代号
	输出形式

	
	
	
	E
	4~20mA.DC  模拟放大器， 线性输出

	
	
	
		SF 
	4~20mA.DC  数字放大器，并带 4 1/2 位数字显示                                                    

	
	
	
	S
	4~20mA.DC 智能放大器，并采用HART 协议通讯

	
	
	
	
		代号
	公称直径尺寸               插入筒长度(mm)        高压侧隔离膜片料

	
	
	
	
	A0
	(3＂)80
	平
	316LSST

	
	
	
	
		A2 
	(3＂)80
	50
	316LSST

	
	
	
	
	A4
	(3＂)80
	100
	316LSST

	
	
	
	
	A6
	(3＂)80
	150
	316LSST

	
	
	
	
	B0
	(4＂)100
	平
	316LSST

	
	
	
	
	B2
	(4＂)100
	50
	316LSST

	
	
	
	
	B4
	(4＂)100
	100
	316LSST

	
	
	
	
	B6
	(4＂)100
	150
	316LSST

	
	
	
	
		C0 
	(3＂)80
	平
	哈氏 C-276

	
	
	
	
	C2
	(3＂)80
	50
	哈氏 C-276

	
	
	
	
		C4 
	(3＂)80
	100
	哈氏 C-276

	
	
	
	
	C6
	(3＂)80
	150
	哈氏 C-276

	
	
	
	
		D0 
	(4＂)100
	平
	哈氏 C-276

	
	
	
	
	D2
	(4＂)100
	50
	哈氏 C-276

	
	
	
	
	D4
	(4＂)100
	100
	哈氏 C-276

	
	
	
	
	D6
	(4＂)100
	150
	哈氏 C-276

	
	
	
	
	E0
	(3＂)80
	平                            钽

	
	
	
	
	F0
	(4＂)100
	平                            钽

	
	
	
	
	
	代号
	安装法兰

	
	
	
	
	
	A
	3＂150lb
	
304 不锈钢

	
	
	
	
	
	B
	4＂150lb
	

	
	
	
	
	
		C  
	3＂300lb                                 
	

	
	
	
	
	
	D
	4 ＂300lb
	

	
	
	
	
	
	
	代号
		               结构材料                                  

	
	
	
	
	
	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀
	隔离膜片
	灌充液体

	
	
	
	
	
	
		22  
		316 不锈钢    
		316 不锈钢    
		316 不锈钢     
	
无表示:低粘度硅油  F:氟油(惰性液，用于 制氧系统)

	
	
	
	
	
	
	23
	316 不锈钢
	316 不锈钢
	哈氏合金 C
	

	
	
	
	
	
	
	24
	316 不锈钢
	316 不锈钢
	蒙耐尔合金
	

	
	
	
	
	
	
	25
	316 不锈钢
	316 不锈钢
	钽
	

	
	
	
	
	
	
	33
	哈氏合金 C
	哈氏合金 C
	蒙耐尔合金
	

	
	
	
	
	
	
	35
	哈氏合金 C
	哈氏合金 C
	钽
	

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	安装法兰标准

	
	
	
	
	
	
	
	A
	ANSI 或 HG20615
	注：供货产品的密封面为 RF 型突式。
根据需要可提供：MFM 型凹凸面式、TG 型榫槽面式、或 R J 型环连接面式。

	
	
	
	
	
	
	
	D
	DIN 和 HG20592
	

	
	
	
	
	
	
	
	
		代号 
	选用件                                                          

	
	
	
	
	
	
	
	
	M1
	不显示

	
	
	
	
	
	
	
	
		M2  
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示                       

	
	
	
	
	
	
	
	
	B1
	管装弯支架        (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
		B2  
	板装弯支架                                                      

	
	
	
	
	
	
	
	
	B3
	管装平支架          (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	
	d
	隔爆型， 防爆标志 ExdⅡBT4-6

	
	
	
	
	
	
	
	
	I
	本安型， 防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WN3051LT   5     E     1    2    B1     F     M1
	选型举例

	





表 18. WN-3051ST 型卫生式液位变送器选型表

	WN-3051ST
	卫生式液位变送器

	
	
	代号
	测量范围 (KPa)

	
	
		4 
	0 - 6.2~37.4                                                                  
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	5
	0 - 31.1~186.8

	6
	0 - 117~689.5

	
	代号
	输出形式

	
	E
	4~20mA.DC  模拟放大器，线性输出

	
	SF
	4~20mA.DC  数字放大器，并带 4 1/2 位数字显示

	
	S
	4~20mA.DC 智能放大器，并采用HART 协议通讯

	
	代号
		   结构材料                               

	
	
	法兰和接头
	排气/排液阀
	隔离膜片

	
	22
	316 不锈钢
	316 不锈钢
	316 不锈钢

	
		23 
		  哈氏合金 C          
		哈氏合金 C       
		哈氏合金 C        

	
	代号
	正压侧材料

	
	
	接液密封面
	隔离膜片

	
	A
	316 钢
	316 钢

	
	B
	316 钢
	哈氏合金 C

	
	
	代号
	接液筒

	
	
	31
	通径 3" 压力等级 150Lb

	
	
	32
	通径 3" 压力等级 300Lb

	
	
	代号
	灌充液种类                                             

	
	
	L
	低粘度硅油 －60~150℃ ρ=0.93
	注：代号N 、W用于卫 生要求严格的场合，可 避免灌充液泄漏对工艺 介质造成污染。

	
	
	S
	普通硅油 －45~205℃ ρ=0.96
	

	
	
	N
	植物油   －15~200℃ ρ=0.92
	

	
	
	W
	蒸馏水    ＋5 ~＋70℃ ρ=1.0
	

	
	
	代号
	膜片凸出长度(mm)

	
	
	2
	50(2")

	
	
		4 
		100 (4")                                           

	
	
	6
	150(6")

	
	
	代号
	选用件

	
	
	
S□
	负压侧带≤4.5 米毛细管的相同形式远传装置,   “□”内填入毛细管长度代号：05(1.5 米)、10(3.0 米)、15(4.5 米)。

	
	
	G
	安装罐和卡箍

	
	
	M1
	

	
	
	M3
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示

	
	
		d  
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6                  

	
	
	I
	本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5










	[bookmark: _bookmark7] (
选型举
例
)WN3051ST  5   E   22   A   31  S   2   M1


WN-3051DP/PFW.RFW.EFW/SHT-3051GP/RTW.SSW.UCW远传压力.差压变送器
★  用途
远传压力、差压变送器是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力，该压力经毛细管 内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体，然后由变送器主体内的δ室和放大线路板，将压力或差 压转换 4~20mA.DC 信号输出(参见结构原理图)。
远传压力、差压变送器与智能放大板组合，可构成智能远传压力、差压变送器，与符合 HART 协议的
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手操器配合，可以相互通讯，进行设定和监控。
为了适应不同的安装需求，本系列变送器具有多种形式的远传装置供用户选择，变送器的主体结构与
差压、压力变送器相同。
[image: ]
★  远传变送器主要用于以下场合的测量
●高温下粘稠介质
●易结晶的介质
●带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质
●强腐蚀或剧毒性介质
可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生；可免去采用隔离液时，因测量信号的不稳定，需要经常 补充隔离液的繁琐工作。
●连续精确测量界面和密度
远传装置可避免不同瞬间介质的交混，从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况。
●卫生清洁要求很高的场合
如食品、饮料和医药工业生产中，不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准，并且应便于冲洗， 以 防止不同批量介质的交叉污染。
★  产品特点
●逐台进行模拟“在线运行”考核，保证变送器在极限环境温度、介质温度和工作压力(包括正压或真空) 下，稳定而可靠地工作。
●采用“动态型面”远传膜片结构，超载后膜片不会受损；长期工作后精度不会发生变化。
●选用全熔焊和刚性密封结构的灌充系统，根除了漏油现象的发生。
●设计新颖的毛细管结合部件，使毛细管得到可靠的保护，在现场使用不易折断。
●品种、形式和尺寸多样的远传装置，以及丰富的灌充液种类，可以满足各种不同场合的测量需要。
●可提供各种特殊需要产品，包括高温、高真空、快响应和不等长毛细管(差值≤4.5 米)远传差压变送器。

















★  技术参数和性能
表 19.  主要技术参数

	名称
	型号
	量程(KPa)
	精度
	静压和过载
	静压影响
	温度影响(％28℃)

	
	
	代号
	调整范围
	
	压力(MPa)
	(％)
	环境温度
	介质温度

	远 传 差 压 变 送 器
	扁平式
	WN-DP/PFW
	3
4
5
6
	1.3~7.5
6.2~37.4
31.1~186.8
117~689.5
	


0.25
	

2
5
10
	

±0.25
(量程 3
加倍)
	

±0.25
(量程 3 加 0.5 倍)
	

±0.10
(量程 3 加 0.5 倍)

	
	凸法兰式
	WN-DP/EFW
	
	
	
	
	
	
	

	
	螺纹安装式
	WN-DP/RTW
	
	
	
	
	
	
	

	
	卫生式
	WN-DP/SSW
	
	
	
	
	
	
	

	
	平法兰式
	WN-DP/RFW
	7
8
	345~2068 1170~6895
	
	
	
	
	

	远 传 压 力 变 送 器
	扁平式
	WN-GP/PFW
	
5
6
7
8
	31.1~186.8
117~689.5
345~2068
1170~6895
	




0.25
	

上限≤7MPa
为 200％
上限≤21MPa
为 150％
上限≤42MPa
为 125％
	





——
	




±0.25
	




±0.15

	
	凸法兰式
	WN-GP/EFW
	
	
	
	
	
	
	

	
	螺纹安装式
	WN-GP/RTW
	
	
	
	
	
	
	

	
	卫生式
	WN-GP/SSW
	
	
	
	
	
	
	

	
	平法兰式
	WN-GP/RFW
	
	
	
	
	
	
	

	
	

螺纹联接式
	

WN-GP/UCW
	6
7
8
9
0
	117~689.5
345~2068
1170~6895
3450~20680
6895~41370
	
	
	
	
	


注：① 远传差压变送器的静压和远传压力变送器的工作压力还取决于选定法兰的规格。
② 远传装置的工作温度，由所选择的灌充液种类确定。
③ 远传差压变送器的介质温度影响是指两侧的远传装置由室温开始同时受到相同的温度作用，所产 生的输出变化；远传压力变送器则是指一侧的远传装置受到温度作用，所产生的输出变化。
④ 静压和温度影响，均是在最大量程时测得。
⑤ DP 型远传差压变送器两侧的毛细管最大长度为 7.5 米，两侧长度差为 4.5 米；GP 型远传压力变送 器一侧毛细管长度一般为 1.5 米，最长不宜超过 3 米(特殊情况协议商定)。
⑥ 通用技术特性和参数、结构和材料特性以及安装形式，详见第 69 页至第 73 页。
★  外形尺寸
●平法兰式远传压力、差压变送器                                                                 
[image: ]
通径＜2"结构[image: ]
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通径≥2"结构
★  凸法兰式远传压力、差压变送器
[image: ]
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★  扁平式远传压力、差压变送器
[image: ]

表 20.  远传装置连接法兰尺寸表(适用于：WN-RFW 、WN-EFW 和 WN-PFW 型)单位：mm

	法兰规格
	法兰尺寸
	垫环
	安装尺寸
	插入筒

	代号
	通径
	压力等级
	外径 D
	凸径 d
	凸高 f
	厚度
	直径 F
	孔径 Φ
	分布圆 K
	孔数
n
	直径 h
	直径 B
	凸出长度 L

	
	
	
	
	
	
	A
	E
	
	
	
	
	
	
	

	0A1
	
1"
	150Lb
	108
	


—
	












5.5
	20
	












24
	
66.5
	
27
	79.4
	


4
	15
	


—
	


—

	0A3
	
	300Lb
	124
	
	
	
23
	
	
	
	88.9
	
	19
	
	

	0A6
	
	600Lb
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1A1
	1 1/2 "
	150Lb
	127
	
	
	
	
	
79
	
42
	98.4
	
	15
	
	

	1A3
	
	300Lb
	156
	
	
	26
	
	
	
	114.3
	
	23
	
	

	1A6
	
	600Lb
	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	2A1
	
2"
	150Lb
	152
	
92
	
	23
	
	
92
	


52
	120.6
	
	

19
	

暂供 60
	








50(2")  100(4") 150(6") 200(8") 250(10")

	2A3
	
	300Lb
	
165
	
	
	26
	
	
	
	127
	8
	
	
	

	2A6
	
	600Lb
	
	
	
	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	2D1
	
DN50
	PN10/16 bar
	
	
99
	
	21
	
	
99
	
	125
	
4
	
	
	

	2D3
	
	PN25/40 bar
	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	2D6
	
	PN64 bar
	180
	
	
	29
	
	
	
	135
	
	23
	
	

	3A1
	
3"
	150Lb
	191
	
127
	
	27.5
	
	
127
	


79
	152.4
	
	19
	


77
	

	3A3
	
	300Lb
	210
	
	
	32.5
	
	
	
	168.3
	





8
	23
	
	

	3A6
	
	600Lb
	
	
	
	37.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3D1
	
DN80
	PN10/16 bar
	200
	
132
	
	23
	
	
132
	
	160
	
	19
	
	

	3D3
	
	PN25/40 bar
	
	
	
	26.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3D6
	
	PN64 bar
	215
	
	
	32.5
	
	
	
	170
	
	23
	
	

	4A1
	
4"
	150Lb
	229
	
157
	
	28
	
	
157
	


103
	190.5
	
	19
	


95
	

	4A3
	
	300Lb
	254
	
	
	33.5
	
	
	
	200
	
	23
	
	

	4A6
	
	600Lb
	273
	
	
	43.5
	
	
	
	216
	
	25
	
	

	4D1
	
DN100
	PN10/16 bar
	220
	
166
	
	23
	
	
166
	
	180
	
	19
	
	

	4D3
	
	PN25/40 bar
	235
	
	
	28.5
	
	
	
	190
	
	23
	
	

	4D6
	
	PN64 bar
	250
	
	
	34.5
	
	
	
	200
	
	27
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●螺纹安装式远传压力、差压变送器                                                               
[image: ]
★  卫生式远传压力、差压变送器
[image: ]
安装示意图
★  螺纹连接式远传压力变送器
表 21
	形式
尺寸(mm)
	连接螺纹直径 D

	
	M33×2
(G1")
	M48×3
(G11/2 ")
	M60×3
(G2")

	六角对边 S
	36
	50
	63

	螺纹长度 A
	20
	30
	30

	总 长 C
	40
	60
	70

	探头直径 d
	30
	44
	55

	膜片直径 B
	24
	35
	44

	允许最小量程(KPa)
	1000
	300
	100

	附注
	1.可提供指定尺寸的连接螺纹。
2. 凸出长度 L 为：0.5"(12.5mm) 、1"(25mm) 、2"(50mm)三种。
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★  远传压力、差压变送器选型
远传变送器是在变送器主体基础上附加远传装置的变型产品，所以其选型工作可分二步进行：首先确 定变送器主体的类型(GP 或 DP)、测量范围和结构材料，然后按现场的安装要求确定远传装置类型和尺寸。 由于组成灌充系统的各参数(如灌充液的工作温度、粘度和毛细管的长度)与变送器的性能指标密切相关， 因此归入变送器主体选型范畴，不单独列表选择。
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 (
●
变送器选型
)
表 22.WN-3051GP 型远传压力变送器主体选型表

	WN3051GP
	远传压力变送器

	
	
	代号
	测量范围 (KPa)                                                                 

	
	
	4
	0 － 6.2 ~ 37.4

	
	
	5
	0 － 31.1 ~ 186.8

	
	
	6
	0 － 117 ~ 689.5

	
	
	7
	0 － 345 ~ 2068

	
	
	8
	0 － 1170 ~ 6895

	
	
	9
	0 － 3450 ~ 20680

	
	
	0
	0 － 6895 ~ 41370                                                             

	
	
	
	代号
	输出形式

	
	
	
	E
	4~20mA.DC     模拟放大器，线性输出

	
	
	
	SF
	4~20mA.DC     数字放大器，并带 4 1/2 位数字显示

	
	
	
	S
	4~20mA.DC     智能放大器，并采用 HART 协议通讯

	
	
	
	
	代号
	结构材料

	
	
	
	
	
	容室和接头
	隔离膜片
	备注

	
	
	
	
	12
		碳钢        
		6L 钢        
	一般选用代号 12，在潮湿和 腐蚀场合时选代号 22。

	
	
	
	
	22
	316L 钢
	316L 钢
	

	
	
	
	
	
	代号
	灌充液种类
	备注

	
	
	
	
	
	L
	低粘度硅油 －60~150℃ ρ=0.93
	代号N、W用于有严格卫生要 求的场合，可避免灌充液泄漏 对工艺介质造成污染。

	
	
	
	
	
	S
	普通硅油     －45~205℃ ρ=0.96   
	

	
	
	
	
	
	H
	高温硅油     －10~300℃ ρ=1.07
	

	
	
	
	
	
	N
	植物油         －15~200℃ ρ=0.92
	

	
	
	
	
	
	W
	蒸馏水         ＋5 ~70℃  ρ=1.0
	

	
	
	
	
	
	
	代号

	05

	10



	毛细管长度(m)
	备注

	
	
	
	
	
	
	1.5(5ft)
	无特殊要求时，均填写代号 05，即毛细管长 1.5 米。

	
	
	
	
	
	
	3.0(10ft)
	

	
	
	
	
	
	
		代号 
		选用件                                           

	
	
	
	
	
	
	M1
	不显示

	
	
	
	
	
	
	M2
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示

	
	
	
	
	
	
	B1
	管装弯支架     (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	B2
	板装弯支架

	
	
	
	
	
	
	B3
	管装平支架      (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	D
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6

	
	
	
	
	
	
	I
	本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	
	
	

	WN-3051GP  7    E   22   S    10    M1
	选型举例
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表 23 WN-3051DP 型远传差压变送器主体选型表

	WN-3051DP
	型远传差压变送器

	
	
		代号  
	测量范围 (KPa)                                                              

	
	
	3
	0 － 1.3 ~ 7.5
	备注

	
	
	4
	0 － 6.2 ~ 37.4
	 (
兰
)选用量程代号 3 时，必须 配用通径为 4"或 DN100 法
。

	
	
	5
	0 － 31.1 ~ 186.8
	

	
	
	6
	0 － 117 ~ 689.5
	

	
	
	
	代号
	输出形式

	
	
	
	E
	4~20mA.DC     模拟放大器，线性输出

	
	
	
	SF
	4~20mA.DC   数字放大器，兼有开方输出,并带 4 1/2 位数字显示           

	
	
	
	S
	4~20mA.DC    智能放大器，并采用HART 协议通讯

	
	
	
	
	代号
	结构材料

	
	
	
	
	
	容室和接头
	隔离膜片
	备注

	
	
	
	
	12
	碳钢
	316L 钢
	一般选用代号 12，在潮湿和
腐蚀场合时选代号 22。

	
	
	
	
	22
	316L 钢
	316L 钢
	

	
	
	
	
	
	代号
	灌充液种类
	备注

	
	
	
	
	
	L
	低粘度硅油 －60~150℃ ρ=0.93    
	
代号N、W用于有严格卫生 要求的场合，可避免灌充液 泄漏对工艺介质造成污染。

	
	
	
	
	
	S
	普通硅油     －45~205℃ ρ=0.96
	

	
	
	
	
	
	H
	高温硅油     －10~300℃ ρ=1.07
	

	
	
	
	
	
	N
	植物油         －15~200℃ ρ=0.92
	

	
	
	
	
	
	W
	蒸馏水
	＋5 ~70℃
	ρ=1.0
	

	
	
	
	
	
	
	代号
	毛细管长度(m)
	备注

	
	
	
	
	
	
	00
	无毛细管
	 (
米
             
4."00"表示该侧毛细管，采用
一
 
般导压管引压来平衡静
压
)1.两侧等长毛细管用二位数表 示。
2.两侧不等长细管用四位数表 示，前二位表示高压侧长；后二
位表示低压侧长。      3.不等长毛细管的长度差≤4.5

	
	
	
	
	
	
	03
	1.0(3ft)                      
	

	
	
	
	
	
	
	05
	1.5(5ft)
	

	
	
	
	
	
	
	10
	3.0(10ft)
	

	
	
	
	
	
	
	15
	4.5(15ft)
	

	
	
	
	
	
	
	20
	6.0(20ft)                     
	

	
	
	
	
	
	
	25
	7.5(25ft)
	

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	选用件

	
	
	
	
	
	
	
	M1
	不显示                                         

	
	
	
	
	
	
	
	M2
	数显指示表     4 位 LCD 数字或 31/2LED 显示

	
	
	
	
	
	
	
	B1
	管装弯支架     (安装管Φ60)

	
	
	
	
	
	
	
	B2
	板装弯支架

	
	
	
	
	
	
	
	B3
	管装平支架     (安装管Φ60)                   

	
	
	
	
	
	
	
	D
	隔爆型，防爆标志 ExdⅡBT4-6

	
	
	
	
	
	
	
	I
	本安型，防爆标志 ExiaⅡCT5

	
	
	
	
	
	
	
	


	WN-3051DP  4S     12    H 05    20    M1
	B3   d
	-17.1 ~
	选型举例

	
	6.12KPa
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	WN-RFW 型
	平法兰式远传装置

	
	
	代号
	冲洗备用孔
	备注

	
	
	11
	无
	法兰通径＜2"时均带垫环，法兰 通径≥2"时有冲洗孔才带垫环。

	
	
	21
	有
	

	
	
	
	代号
	远传膜片材料

	
	
	
	A
	316L 钢

	
	
	
	B
	哈氏合金 C

	
	
	
	C
	钽

	
	
	
	N
	镍 200

	
	
	
	V
	蒙耐尔合金

	
	
	
	H
	钛

	
	
	
	
	代号
	安装法兰通径

	
	
	
	
		0  
	1"                                           
	备注：  选此项代号 0、1 时，只能选 用 ANSI 标准。

	
	
	
	
	1
	1 1/2"
	

	
	
	
	
		2  
	2"或 DN50                                    
	备注：  选用量程代号 3 时，必须配用 通径为 4"或 DN100 法兰。

	
	
	
	
	3
	3"或 DN80
	

	
	
	
	
		4  
	4"或 DN100                                   
	

	
	
	
	
	
	代号
	安装法兰标准

	
	
	
	
	
		A  
	ANSI 或 HG20615                                                           

	
	
	
	
	
	D
	DIN 和 HG20592

	
	
	
	
	
	
		代号
	安装法兰压力等级                                                   

	
	
	
	
	
	
	1
	150Lb 或 PN10/16bar

	
	
	
	
	
	
	3
	300Lb 或 PN25/40bar

	
	
	
	
	
	
	6
	600Lb 或 PN64bar

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	结构材料
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	垫环
	松套法兰
	膜片座
	结构材料代号 B， 配用除 316L 钢以 外的远传膜片。

	
	
	
	
	
	
	
	A
	316 钢
	304 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	B
	哈氏合金 C
	304 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	E
	316 钢
	碳 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WN-RFW     21     C      3    D    3
	B
	选型举例


表 25.EFW 凸法兰式远传装置选型表

	WN-EFW 型  凸法兰式远传装置

	
	
	代号
	安装法兰通径
	备注

	
	
	2
	2"或 DN50
	选用量程代号 3 时，必须配用 通径 4"或 DN100 法兰。

	
	
	3
	3"或 DN80
	

	
	
	4
	4"或 DN100
	

	
	
	代号  安装法兰标准
A  ANSI 或 HG20615
D  DIN 和 HG20592
代号 安装法兰压力等级
1  150Lb 或 PN10/16bar
3  300Lb 或 PN25/40bar
6  600Lb 或 PN64bar
 (
备注
潮
湿和腐蚀场合，
 
选用
 
304
 
钢法兰。
)代号 结构材料
 (
插
入筒
3
16
 
钢
3
16L
 
钢
3
16L
 
钢
) (
远传膜
片
316L
 
钢
哈氏合金
 
C
钽
) (
松
套法兰
 
碳
 
钢
  
3
04
 
钢
 
3
04
 
钢
)A
B
C
 (
代
号
 
膜片凸出长度(
mm
)
 
2
  
50(2")
4
  
100(4")
6
  
150(6")
8
  
200(8")
1
0
  
250(10")
)备注

可供非系列长度。

	WN-EFW
	3 A     1     A
	8
	选型举例
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	WN-RFW 型
	平法兰式远传装置

	
	
	代号
	冲洗备用孔
	备注

	
	
	11
	无
	法兰通径＜2"时均带垫环，法兰 通径≥2"时有冲洗孔才带垫环。

	
	
	21
	有
	

	
	
	
	代号
	远传膜片材料

	
	
	
	A
	316L 钢

	
	
	
	B
	哈氏合金 C

	
	
	
	C
	钽

	
	
	
	N
	镍 200

	
	
	
	V
	蒙耐尔合金

	
	
	
	H
	钛

	
	
	
	
	代号
	安装法兰通径
	备注

	
	
	
	
		0  
	1"                                          
	选此项代号 0、1 时，
只能选用 ANSI 标准。

	
	
	
	
	1
	1 1/2"
	

	
	
	
	
		2  
	2"或 DN50                                   
	选用量程代号 3 时，
必须配用通径为 4"或 DN100 法兰。

	
	
	
	
	3
	3"或 DN80
	

	
	
	
	
	4
	4"或 DN100
	

	
	
	
	
	
	
	代号
	安装法兰标准

	
	
	
	
	
	
		A  
	ANSI 或 HG20615                                                            

	
	
	
	
	
	
	D
	DIN 和 HG20592

	
	
	
	
	
	
	
		代号 
	安装法兰压力等级                                                    

	
	
	
	
	
	
	
	1
	150Lb 或 PN10/16bar

	
	
	
	
	
	
	
	3
	300Lb 或 PN25/40bar

	
	
	
	
	
	
	
	6
	600Lb 或 PN64bar

	
	
	
	
	
	
	
	
	代号
	结构材料
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	垫环
	松套法兰
	膜片座
	结构材料代号 B，配用除 316L 钢以外的远传膜片。

	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	316 钢
	304 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	哈氏合金 C
	304 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	316 钢
	碳 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WN-RFW    21    C     3     D     3     B
	选型举例


表 25.EFW 凸法兰式远传装置选型表

	WN-EFW 型
	凸法兰式远传装置

	
	
	代号
	安装法兰通径
	备注

	
	
	2
	2"或 DN50
	选用量程代号 3 时，
必须配用通径 4"或 DN100 法兰。

	
	
	3
	3"或 DN80
	

	
	
	4
	4"或 DN100
	

	
	
	代号   安装法兰标准
A   ANSI 或 HG20615
D  DIN 和 HG20592
代号 安装法兰压力等级
1  150Lb 或 PN10/16bar
3  300Lb 或 PN25/40bar
6  600Lb 或 PN64bar
 (
备注
潮
湿和腐蚀场合，
 
选
用
 
304
 
钢法兰。
备注
可
供非系列长度。
) (
代
号
    
远传膜片
A
       
316L
 
钢
B
 
    
哈氏合金
 
C
C
         
钽
代
号
) (
松
套法兰
 
碳
 
钢
 
3
04
 
钢
 
3
04
 
钢
)结构材料
插入筒
316 钢
316L 钢
316L 钢
膜片凸出长度(mm)
2  50(2")
4  100(4")
6  150(6")
8  200(8")
10  250(10")

	WN-EFW
	3 A
	1  A
	8
	选型举例
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	WN-PFW 型
	扁平式远传装置                                                                                    

	
	
	代号
	冲洗备用孔
	备注

	
	
	11
	无
	冲洗孔位于垫环上。

	
	
	12
	有
	

	
	
	代号  远传膜片材料
A  316L 钢
B   哈氏合金 C
C  钽
N  镍 200
V  蒙耐尔合金
H  钛
代号 安装法兰标准
A  ANSI 或 HG20615
D  DIN 和 HG20592
代号 安装法兰通径                                         备注
2  2"或 DN50
 (
选用量程代号
 
3
 
时，必须配用通
径
为
 
4"或
 
DN100
 
法兰。
)3  3"或 DN80
4  4"或 DN100
代号                         安装法兰压力等级
1   150Lb 或 PN10/16bar
3   300Lb 或 PN25/40bar
6  600Lb 或 PN64bar
代号              结构材料                       备注
垫环    法兰盖      膜片座
A      316 钢   304 钢       316 钢   结构材料代号 B，配用除
B  哈氏合金 C  304 钢       316 钢   316L 钢以外的远传膜片。
E      316 钢   碳 钢        316 钢

	WN-PFW
	11   A    A     2
	1   A
	选型举例


表 27.RTW 螺纹安装式远传装置选型表

	WN-UCW 型
	螺纹安装式远传装置

	
	
	代号
	冲洗备用孔

	
	
	11
	无

	
	
	12
	有

	
	
	
	代号
	远传膜片材料

	
	
	
	A
	316L 钢

	
	
	
	B
	哈氏合金 C

	
	
	
	C
	钽

	
	
	
	
	代号
	结构材料
	备注

	
	
	
	
	
	安装法兰
	密封垫
	膜片座
	结构材料代号 31 配用除 316L
钢以外的远传膜片。

	
	
	
	
	11
	碳钢
	聚四氟乙烯
	316 钢
	

	
	
	
	
	31
	304 钢
	聚四氟乙烯
	316 钢
	

	
	
	
	
	
		代号 
	接液盖                                    
		备注            

	
	
	
	
	
	A
	316 钢
	接液盖材料代号 B，配用除 316L 钢以外的远传膜片。

	
	
	
	
	
		B  
	哈氏合金 C                                
	

	
	
	
	
	
	E
	碳钢
	

	
	
	
	
	
	
		代号 
	导压螺孔                                                         

	
	
	
	
	
	
	11
	NPT1/4

	
	
	
	
	
	
		12  
	NPT3/8                                                           

	
	
	
	
	
	
	13
	NPT1/2

	
	
	
	
	
	
	14
	NPT3/4

	
	
	
	
	
	
		15  
	NPT1                                                             

	
	
	
	
	
	
	17
	NPT11/2            (此时不带冲洗孔)

	
	
	
	
	
	
	

	WN-UCW
	11
	A    31     A     15
	选型举例




表 26.PFW 扁平式远传装置选型表
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	WN-PFW 型
	扁平式远传装置

	
	
	代号
	冲洗备用孔
	备注

	
	
	11
	无
	冲洗孔位于垫环上。

	
	
		12    
	有                                                 
	

	
	
	
	代号
	远传膜片材料

	
	
	
	A
	316L 钢

	
	
	
	B
	哈氏合金 C

	
	
	
	C
	钽

	
	
	
	N
	镍 200

	
	
	
	V
	蒙耐尔合金

	
	
	
	H
	钛

	
	
	
	
	代号
	安装法兰通径
	备注

	
	
	
	
	A
	ANSI 或 HG20615
	选用量程代号 3 时，
必须配用通径为4"或DN100法

	
	
	
	
	D
	DIN 和 HG20592
	

	
	
	
	
	
	代号
	安装法兰压力等级                                             

	
	
	
	
	
	1
	150Lb 或 PN10/16bar

	
	
	
	
	
		3 
		300Lb 或 PN25/40bar                                        

	
	
	
	
	
	6
	600Lb 或 PN64bar

	
	
	
	
	
	
	代号
		结构材料           
		备注         

	
	
	
	
	
	
	
	垫环
	法兰盖
	膜片座
	结构材料代号 B，配用除 316L 钢以外的远传膜片。

	
	
	
	
	
	
	A
	316 钢
	304 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	B
	哈氏合金 C
	304 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	E
	316 钢
	碳 钢
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	

	WN-PFW
	12
	A   A   1    A
	选型举例


表 27.RTW 螺纹安装式远传装置选型表

	WN-UCW 型
	螺纹安装式远传装置

	
	
	代号
	冲洗备用孔

	
	
	11
	无

	
	
	12
	有                                                                 

	
	
	
	代号
	远传膜片材料

	
	
	
	A
	316L 钢

	
	
	
	B
	哈氏合金 C

	
	
	
	C
	钽

	
	
	
	
	
	代号
	结构材料
	备注

	
	
	
	
	
	
	安装法兰
	密封垫
	膜片座
	

	
	
	
	
	
	11
	碳钢
	聚四氟乙烯
	316 钢
	结构材料代号 31 配用 除 316L

	
	
	
	
	
	31
	304
	聚四氟乙烯
	316 钢
	

	
	
	
	
	
	
	代
	接液盖
	 (
钢以外的远传膜
片
)备注

	
	
	
	
	
	
	A
	316 钢
	接液盖材料代号 B，配 用除 316L 钢以外的远 传膜片。

	
	
	
	
	
	
	B
	哈氏合金 C
	

	
	
	
	
	
	
	E
	碳钢
	

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	导压螺孔

	
	
	
	
	
	
	
	11
	NPT1/4

	
	
	
	
	
	
	
	12
	NPT3/8

	
	
	
	
	
	
	
	13
	NPT1/2                                    

	
	
	
	
	
	
	
	14
	NPT3/4

	
	
	
	
	
	
	
	15
	NPT1

	
	
	
	
	
	
	
	17
	NPT11/2 (此时不带冲洗孔)

	
	
	
	
	
	
	
	

	WN-UCW
	11
	A
	31
	A     15
	选型举例
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	WN-SSW 型
	卫生式远传装置

	
	
	代号
	插入筒

	
	
	31
	直径 3"(Φ70)，压力等级 150LB(2MPa)

	
	
	33
	直径 3"(Φ70)，压力等级 300LB(5MPa)                                    

	
	
	
	代号
	结构材料

	
	
	
	
	远传膜片
	插入筒
	卡箍

	
	
	
	A
	316L 钢
	316 钢
	碳钢

	
	
	
	B
		     哈氏合金 C         
		316 钢     
		304 钢        

	
	
	
	
	代号
	凸出长度(mm)
	备注

	
	
	
	
	2
	50(2")
	
最大凸出长度可达 250mm。

	
	
	
	
	4
	100(4")
	

	
	
	
	
	6
	150(6")
	

	
	
	
	
	
	代号
	安装附件
	备注

	
	
	
	
	
	N
	不带
	代号 N 和 Y1 用于备品供货， 代号 Y2 用于新设备安装。

	
	
	
	
	
	Y1
	带卡箍                            
	

	
	
	
	
	
	Y2
	带卡箍和安装罐
	

	
	
	
	
	
	

	WN-SSW
	31
	A  4 Y2
	选型举例


表 29.UCW 螺纹连接式远传装置选型表

	WN-UCW 型
	螺纹连接式远传装置

	
	
	代号
	O 型环材料

	
	1
	1
	聚四氟乙烯

	
	
	 (
代号
A
B
) (
远
传膜片
 
3
1
6L
 
钢
哈
氏合金
 
C
 
代
号
 
凸出长度(
mm
)
) (
六角螺栓
3
04
 
钢
3
16
 
钢
备
注
最
大
凸出长度可达
 
100
mm
。
备
注
)结构材料
探头体
316 钢
哈氏合金 C

05  12.5(0.5")
10  25(1")
20  50(2")
代号 连接螺纹

	A
	M33×2(G1")测量范围 0-1.0~42MPa
	可选量程代号：8.9.0

	B
	M48×3(G1 1/2")测量范围 0-0.3~21MPa
	可选量程代号：7.8.9

	C
	M60×3(G2")测量范围 0-0.1~7.0MPa
	可选量程代号：6.7.8




	WN-UCW    11    A    10
	C
	选型举例
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	WN-SSW 型
	卫生式远传装置

	
	
	代号
	插入筒
	备注

	
	
	31
	直径 3"(Φ70)，压力等级 150LB(2MPa)
	

	
	
	33
	直径 3"(Φ70)，压力等级 300LB(5MPa)            
	

	
	
	
	代号
	结构材料

	
	
	
	
	远传膜片
	插入筒
	卡箍

	
	
	
	A
	316L 钢
	316 钢
	碳钢

	
	
	
	B
		 哈氏合金 C     
		316 钢        
		304 钢          

	
	
	
	
	代号
	凸出长度(mm)
	备注

	
	
	
	
	2
	50(2")
	
最大凸出长度可达 250mm。

	
	
	
	
	4
	100(4")
	

	
	
	
	
	6
	150(6")
	

	
	
	
	
	
	代号
	安装附件
	备注

	
	
	
	
	
	N
	不带
	代号 N 和 Y1 用于备品供货， 代号 Y2 用于新设备安装。

	
	
	
	
	
	Y1
	带卡箍                          
	

	
	
	
	
	
	Y2
	带卡箍和安装罐
	

	
	
	
	
	
	

	WN-SSW    31
	A    4     Y2
	选型举例


表 29.UCW 螺纹连接式远传装置选型表

	WN-UCW 型
	螺纹连接式远传装置

	
	
	代号
	O 型环材料

	
	
	11
	聚四氟乙烯

	
	
	
	代号
		结构材料                             

	
	
	
	
	远传膜片
	探头体
	六角螺栓

	
	
	
	A
	316L 钢
	316 钢
	304 钢

	
	
	
	B
	哈氏合金 C
	哈氏合金 C
	316 钢

	
	
	
	 (
备
注
最
大凸出长度可达
 
1
00
mm
。
备
注
) (
A
 
   
M
33×2(
G
1")测量范围
 
0-1.0~42
MPa
可
 
选
 
量
 
程
 
代
 
号
 
：
B
  
 
  
M
48×3(
G
1
 
1/2")测量范围
 
0-0.3~
 
可
 
选
 
量
 
程
 
代
 
号
 
：
C
    
M
6
0
×3(
G
2")
 
测
 
量
 
范
 
围
 
0-0.1
 
~
可
 
选
 
量
 
程
 
代
 
号
 
：
)代号 凸出长度(mm)
05  12.5(0.5")
10  25(1")
20  50(2")
代号   连接螺纹

	
	
	
	

	
	
	
	

	WN-UCW
	11
	A    10
	C
	选型举例
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[bookmark: _bookmark8]WN-801W卫生型压力变送器
★ 应用
该变送器使用陶瓷或者扩散硅压阻式传感器。结构简单，体积小巧，易安装，适用于与接触部分材质 兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。
★ 技术参数
测量范围：-100KPa~20MPa                      温度影响：TK＜±0.02%FS/K
允许温度：                                       精度等级：0.2、0.5 级
介质温度：-30~85℃                           工作电压：18~36VDC
环境温度：-30~85℃                           输出信号：4~20mA(二线制)；1~5V(三线制)
储存温度：-30~85℃                            负载电阻：＜=1000Ω
★ 工作原理
压力直接作用在膜片的前面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在膜片的背面，连接成一个惠斯 通电桥(闭桥)，由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正 比的电压信号，标准的信号根据压力量程的不同标定为 2.0/3.0/3.3mV/V，可以和应变式传感器相兼容。 通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性，传感器自带温度补偿0~70℃ ，并可以和绝 大多数介质直接接触。
★ 电气连接
WN-801W 卫生型变送器的电气连接方式和输出信号
为：
二线制：1 电源正
2 信号正
3 外壳
三线制：1 电源正
2 电源负(与信号负共用)
3 信号+


表 30.WN-801W 卫生型压力变送器型谱表

	WN-801W
	扩散硅卫生型压力变送器

	
	
	代号
	测量范围

	
	
	
	
	代号
	精度等级

	
	
	
	
		Ⅰ   
	0.1%                                                               

	
	
	
	
	Ⅱ
	0.25%

	
	
	
	
		Ⅲ  
	0.5%                                                               

	
	
	
	
	
	代号
	输出信号

	
	
	
	
	
		E   
	4~20mADC 二线                                              

	
	
	
	
	
	K1
	0~10mADC

	
	
	
	
	
		K2  
	0~5VDC                                                     

	
	
	
	
	
	K3
	1~5VDC

	
	
	
	
	
	
		代号 
	压力连接                                             

	
	
	
	
	
	
	F50
	KF50

	
	
	
	
	
	
	O
	按用户要求定制

	
	
	
	
	
	
	
		代号  
	电气连接                                     

	
	
	
	
	
	
	
	C1
	电缆引出 2 米/外壳防护 IP65

	
	
	
	
	
	
	
		i   
	本安型 iaⅡCT6                               

	
	
	
	
	
	
	
	M3
	3 位半 LCD 数字显示表

	
	
	
	
	
	
	
	Y
	用户约定

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WN-801W
	A
	Ⅲ
	E
	F40
	[bookmark: _bookmark9]C1
	选型举例


表 31.标准量程表
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WN-801小巧型压力变送器
★ 应用
该变送器使用陶瓷压阻式传感器。结构简单，体积小巧，易安装，广泛适用于航空航天、通讯、水利、 石油、化工、 电力、实验室等领域进行表压、绝压的测量，也可测负压、真空等。
[image: ]
WN-801(带 LED 表头指示)
★ 技术参数

-39-
测量范围：-100KPa~300MPa
介质温度：-30~85℃
环境温度：-30~85℃
储存温度：-30~85℃
★ 工作原理


精度等级：0.2、0.5 级
工作电压：18~36VDC
输出信号：4~20mA(二线制)；1~5V(三线制)
负载电阻：＜=1000Ω

抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，压力直接作用在陶瓷膜片的前面，使膜片产生微小的形变， 厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥(闭桥)，由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生 一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号，标准的信号根据压力量程的不同标定为 2.0/3.0/3.3mV/V，可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性和时间稳 定性，传感器自带温度补偿 0~70℃ ，并可以和绝大多数介质直接接触。
★ 电气连接
WN-801 小巧型变送器的电气连接方式和输出信号
为：
二线制：1 电源正
2 信号正
3 外壳
三线制：1 电源正
2 电源负(与信号负共用)
3 信号+

表 32.WN-801 型压力变送器型谱表

	WN-801
	扩散硅压力变送器

	
	
		代号 
	测量范围                                                                   

	
	
	
	
	代号
	精度等级

	
	
	
	
		Ⅰ   
	0.1%                                                               

	
	
	
	
	Ⅱ
	0.25%

	
	
	
	
		Ⅲ  
	0.5%                                                               

	
	
	
	
	
	
	代号
	输出信号

	
	
	
	
	
	
		E   
	4~20mADC 二线                                              

	
	
	
	
	
	
	K1
	0~10mADC

	
	
	
	
	
	
		K2  
	0~5VDC                                                     

	
	
	
	
	
	
	K3
	1~5VDC

	
	
	
	
	
	
	
	
		代号 
	压力连接                                             

	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	标准型 M20×1.5

	
	
	
	
	
	
	
	
		G  
	外螺纹 G 1/2                                            

	
	
	
	
	
	
	
	
	A
	外螺纹 1/2 NPT

	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	外螺纹 G 1/4

	
	
	
	
	
	
	
	
	O
	按用户要求定制

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	代号
	电气连接




 (
负
)[image: ][image: ]



	M3
	3 位半 LCD 数字显示表

	A
	用于绝压测量

	F
	用于  压测量

	Y
	用户约定



	WN-801
	A
	Ⅲ
	E
	R
	[bookmark: _bookmark10]A
	选型举例


注：高压及特殊情况在订货时说明，最高压力可做到 300MPa。
WN-800型压力变送器
★ 使用对象
液体、气体、蒸汽压力测量、液体液位测量。
★ 特点
●精度高，稳定性好。
●二线制工作方式，4~20mA 信号输出。
●敏感部件及线路板是全固体结构，坚固抗振。
●抗干扰能力强，温度稳定性好。
●防爆壳体结构，可全天候使用。
●具有最优良的防腐性能，保证最好的防腐性价比。
●结构轻巧，简单合理，无须支架，无须水平安装，可直接 任意位置安装在管道上。
★ 工作原理
介质压力直接作用于陶瓷片，使测量膜片产生偏移。正常的压力使膜片偏移 0.025mm，超压状态也只 使膜片偏移 0.1mm。此时，测量膜片贴到了陶瓷支架上，避免了损坏。膜片位移产生的电容量，由与其直 接连接的电子部件检测，放大和转换为标准信号输出。
[image: ]
★ 测量系统接线图
在系统回路中必须采用屏蔽信号电缆，并可靠接地。
[image: ]
测量系统示意图(4~20mA)
★ 本安型压力变送器
WN-800 本安型压力变送器采用本质安全电路，适用于爆炸危险区域，防爆等级Exd ⅡCT6，技术性 能指标与普通型压力变送器相同。
在系统回路中必须采用屏蔽信号电缆，并可靠接地。
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本安型测量系统示意图(4~20mA)



★ 安装方式
WN-800 系列压力变送器通常采用管道直接安装方式，建议加装一次阀门，便于安装、调试和维护。
当介质温度高于 85℃时则需要加装一定长度的引压管，便于冷却介质，否则会造成测量不准甚至 损坏变送器。
[image: ]
★ 技术性能及指标
电     源 ：24V ·DC； 无负载时变送器可工作在 12V ·DC，最大为
40V ·DC。
负载特性:输出信号：4~20mA
负载阻抗 R 与电源电压 V 的关系：R≤50(V-12) Ω
量程和零点:打开接线端侧盖后连续可调，零点调整范围为最大量程
的±5%，量程调整范围为最大量程的 40%~100%。
温度范围:环境温度-40℃~80℃
介质温度-40℃~85℃
储存温度-40℃~85℃
超压极限:见量程表
相对湿度：0~95%。
阻    尼：0.5S。
重    量：0.85kg，
精    度： ±0.2%包括线性、变差和重复性的综合误差。
稳 定 性：最大量程的±0.1%(1 年)
温度影响：在-20~80℃内，变化量±0.15%/10℃。
超压影响：加超压极限内压力后，误差为最大量程的±0.25%。
振动影响：在任何轴向上频率 15Hz，误差小于最大量程的±0.01%/g。
电源影响：小于输出量程 0.01%/V。
负载影响：如输入电压满足负载特性，则无负载影响。
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安装位置影响：无。

表 34.WN-800 型压力变送器型谱表

	WN-800
	扩散硅压力变送器

	
	
	代号
	测量范围

	
	
	
	
	代号
	精度等级

	
	
	
	
		Ⅰ   
	0.1%                                                               

	
	
	
	
	Ⅱ
	0.25%

	
	
	
	
		Ⅲ  
	0.5%                                                               

	
	
	
	
	
	代号
	输出信号

	
	
	
	
	
		E   
	4~20mADC 二线                                              

	
	
	
	
	
	K1
	0~10mADC

	
	
	
	
	
		K2  
	0~5VDC                                                     

	
	
	
	
	
	K3
	1~5VDC

	
	
	
	
	
	
		代号 
	压力连接                                             

	
	
	
	
	
	
	R
	标准型 M20×1.5

	
	
	
	
	
	
		G  
	外螺纹 G 1/2                                            

	
	
	
	
	
	
	A
	外螺纹 1/2 NPT

	
	
	
	
	
	
	O
	按用户要求定制

	
	
	
	
	
	
	
	代号
	电气连接

	
	
	
	
	
	
	
	i
	本安型 iaⅡCT6

	
	
	
	
	
	
	
	M3
	LCD 液晶显示

	
	
	
	
	
	
	
	A
	用于绝压测量

	
	
	
	
	
	
	
	F
	用于负压测量

	
	
	
	
	
	
	
	Y
	用户约定

	
	
	
	
	
	
	
	

	WN-800
	A
	Ⅲ
	E
	R
	M3
	选型举例


表 35.标准量程表
注：高压及特殊情况在订货时说明，最高压力可做到 500MPa。
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